**Spr. nr 10/PON30/D/SPNiB/OPUS/20 Załącznik nr 1**

……………………………………………………….

 pieczątka firmowa Wykonawcy

**Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej**

**Oferta na sprzedaż i dostawę małej wirówki uniwersalnej z chłodzeniem i automatyczną dekontaminacją oraz wyposażeniem dodatkowym dla SPNiB WIHE w Warszawie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Informacje ogólne** | **Parametr (wartość) wymagany/a** | **Parametr****(wartość)****Oferowany/a****(Wypełnia Wykonawca)****Tak/Tak-podać/ Nie\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I** | **INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY** |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 4 | NIP | Tak - podać |  |
| 5 | REGON | Tak - podać |  |
| 6 | Tel. | Tak - podać |  |
| 7 | Fax | Tak - podać |  |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak - podać |  |
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak - podać |  |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak - podać |  |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak - podać |  |
| 12 | Warunki płatności – 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak |  |
| **II** | **OFERTA CENOWA** |
| **13** | **Cena ofertowa brutto w zł** | **Tak-podać** **z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej** | **……………………… zł** |
| **Słownie:** **…………………………………..****……………………..……………** |
| **III** | **OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA** |
| **A** | **WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE** |
| 14. | Wirówka uniwersalna z chłodzeniem wyposażona w: a) rotor wychylny z adapterami dedykowany do wirowania:- min. 4 probówek typu Falcon 50 ml i min. 8 probówek typu Falcon 15 ml - prędkość maksymalna nie mniejsza niż 4500 rpm- maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 3000 x g b) rotor wychylny z zawieszkami dedykowany do wirowania min. 2 x 4 standardowych mikropłytek- prędkość maksymalna nie mniejsza niż 4500 rpm- maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 2500x g c) rotor stałokątowy z przykrywką dedykowany do wirowania min. 24 szt. probówek typu Eppendorff 1,5/2ml- prędkość maksymalna nie mniejsza niż 18000 rpm- maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 30000 x g  | Tak - podać |  |
| 15 | System mocowania rotorów bez użycia narzędzi w postaci zamka zatrzaskowego na niegwintowanym wrzecionie | Tak |  |
| 16 | Automatyczny system dekontaminacji chemicznej komory wirowniczej – dekontaminacja komory nie wymagająca pracy operatora (dedykowany program) | Tak |  |
| 17 | Funkcje dodatkowe: - programy pamięci (minimum 6)- funkcja szybkiego schładzania – dedykowany przycisk- co najmniej 10 profili przyspieszania i hamowania- zakres regulacji czasu do 99 godz. 59 minut + praca ciągła- wyświetlacz aktualnych i zadanych wartości | Tak - podać |  |
| 18  | W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego sprzętu potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem | Tak – załączyć do oferty |  |
| **B** | **WYMAGANIA DODATKOWE** |
| 19. | Termin realizacji zamówienia do 30 dniod daty podpisania umowy | **Tak – podać w dniach** |  |
| 20. | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej Protokołem zdawczo-odbiorczym. | **Tak – podać w miesiącach** |  |
| 21. | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne |  Tak |  |

**UWAGA!**

**\* Tak-podać –** należy podać oferowane parametry/wartości

 **Ta**k/ **Nie** – należy wpisać Tak lub Nie

……………………….... dnia ………………………

 ……………………………………………..

 Podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

**Spr. nr 10/PON30/D/SPNiB/OPUS/20**

**Załącznik nr 1a**

………………………………………………………….

 pieczątka firmowa Wykonawcy

**Arkusz obliczenia ceny**

**Oferta na sprzedaż i dostawę małej wirówki uniwersalnej z chłodzeniem i automatyczną dekontaminacją oraz wyposażeniem dodatkowym dla SPNiB WIHE w Warszawie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot oferty** | **Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)** | **Typ/model****(podać)** | **Producent****(podać)** | **Nr. kat. producenta****(podać)** | **Ilość****(podać)** | **J.m.****(podać)** | **Cena jedn. netto****[zł]****(podać)** | **Wartość****netto****[zł]****(podać)****7x9** | **Stawka****VAT****[%]****(podać)** | **Kwota****VAT****[zł]****(podać)** | **Wartość****Brutto****[zł]****(podać)****10+12** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Sprzedaż i dostawa małej wirówki uniwersalnej z chłodzeniem i automatyczną dekontaminacją oraz wyposażeniem dla SPNiB WIHE w Warszawie** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **X** |  |  |

**\*Uwaga:**

**Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczo-eksploatacyjnej (pkt.13)**

……………………….... dnia …………………………

………………………………………………..

 Podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

 przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną